压力传感器需求分解报告

| 产品名称 | 数字显示压力传感器PRD | 产品型号 | AA-DP-CCC-D-E-F-R |
| --- | --- | --- | --- |
| 产品规格 | -100 ~ 100kpa; -100 ~ 1.0Mpa. 电流范围; 输出电流 ：4~20mA 零点 ：12mA±5%F.S.以内; 输出电流 ：2.4~20mA 零点 ：4mA±5%F.S.以内. 电压范围; 输出电压 ：1~5V 零点 ：3V±5%F.S.以内; 输出电压 ：0.6~5V 零点 ：1V±5%F.S.以内. | 产品类型 | 标准/高功能 PNP/NPN 高压/低压型 |

- 数显表面板一览

图1-1面板

- 型号命名规则

| SKU | 压力类型 | 功能类型 | 输出类型 | 压力范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| xx-SLP | 低压型 | 标准型 | PNP | 额定压力：-100 ~ +100kPa 设定压力：-101.0 ~ +101.0kPa 耐压力：500 kPa |  |
| xx-SLN |  |  | NPN |  |  |
| xx-ALP |  | 高功能型 | PNP |  |  |
| xx-ALN |  |  | NPN |  |  |
| xx-SHP | 高压型 | 标准型 | PNP | 额定压力：-0.1 ~ +1.0MPa 设定压力：-0.101 ~ +1.010MPa 耐压力：1.5MPa |  |
| xx-SHN |  |  | NPN |  |  |
| xx-AHP |  | 高功能型 | PNP |  |  |
| xx-AHN |  |  | NPN |  |  |

xx：云诚电子编号，待定

S/A：S表示标准Standard，A代表高功能

L/H：L表示低压，H表示高压

P/N：P代表是PNP输出，N代表是NPN输出

xx-SLN表明该传感器是标准低压型，输出是NPN

3.结构组成要素

.三视图：后视图、正视图、侧视图、俯视图（上）

产品外壳上的丝印内容（字体和位置均为示意）。

外壳设计：

-正视图：4.3寸断码屏+3操作按钮

-后视图：电源接口+4路输出接口

-侧视图：进气孔(SU303不锈钢)

-俯视图：RS485通信接口

机械特性：

-进气孔规格：内牙M5，外牙适配G1/8/R1/8等

-按钮布局：模式键(左)+上下键(中)+设置键(右)

4.产品功能模块

4.需求分解

(1)设定列表

图4-1-1

-长按mode按键触发进入设置界面，单击触发输出1和2的输出模式设置的页面切换

-上下按键切换当前页下对输出1的不同模式设置的选择

-断码主屏显示值红色ERSY/绿色HYS/绿色WCMP/绿色ERSY/绿色OFF/

-断码副屏显示黄色out1/out2

-mode按键的长短按

-上下按键短按切换

-断码屏需要能显示字母和数字

-断码屏需要能调整红绿黄三种颜色

图4-1-2

-再次单击mode设置按钮，进入到输出1和输出2的常开常闭调整，若为标准型且输出2工作模式不是OFF关闭状态下

-输出1和输出2在设置常开/闭输出模式下主断码屏会显示对应的提示如1.o2.c/1.o2.o/1.c2.c

-主屏副屏要能显示小数点，且各段可单独设置显示

图4-1-3

-气压单位设置，上下按键切换选择

-不同数值显示要对应单位转换

图4-1-4

-模式按键长按4s进入PRO模式设置

-单击mode切换到副屏显示内容设置，可关闭副屏显示/显示当前气压单位/显示当前选中的输出通道/自定义设置

-显示速度设置

-应差级别设置

-按键需要能长按4s进入pro，副屏能关闭或显示对应功能效果

图4-1-5

-单击mode进入ECO模式，该模式下设置ECO的状态标准

-单击mode进入复制功能，该模式下上按键启动备份

-单击mode进入出厂设置恢复出厂设置

-断码屏要能调节亮度或关闭

-要有存储模块和传输模块，对存储模块读取/备份/修改/复制/数据传输

(2)传感器输出模式与应差关系

-应差的定义是产生ON输出时气压值与设定值的差值，主要用于避免气压值波动导致传感器频繁切换输出。

-此应差与传感器的滞后非同一概念，滞后是传感器的固有值，而应差是可以人为调整的

图4-2-1 EASY工作模式与应差关系

-当输出模式为N.O时，EASY模式下，设定值和触发输出ON值之间的差为应差。

-注意看上图，触发输出ON时需要超过设定值，而输出OFF时只需要低于设定值即可。

-如果输出模式为N.C，则刚好相反。

-需要数据的采集模块+数据采集滤波处理+阈值设定应差和P值+需要配置对应输出IO

图4-2-2窗式比较模式应差关系

-窗式比较模式下输出与应差关系如图所示，虚线与下方实现的差值为应差值（见应差值设置）。

-输出范围

输出ON的范围：

- 下限：大于等于Lo设定值+应差设置值*当前单位下的最小分辨率

- 上限：小于等于Hi设定值+应差设置值*当前单位下的最小分辨率

输出OFF的范围：

- 下限：小于等于Lo值

- 上限：大于Hi设定值+应差设置值*当前单位下的最小分辨率

-需要数据的采集模块+数据采集滤波处理+双阈值设定+双应差范围+需要配置对应输出IO

图4-2-3应差模式下输出与应差关系

-需要数据的采集模块+数据采集滤波处理+双阈值设定+需要配置对应输出IO

(3)RUN模式设定---工作状态

传感器工作状态对应的模式是RUN模式，除相关显示外，RUN模式下还有4个功能

● 设定值设置

● 校零功能

● 按键锁定

● 峰值-谷值保持功能